第九章　內部品質管制檢查及頻率

有關內部品質管制之查核，包括(1)製備空白分析(2)檢量線校正及製作(3)樣品重覆分析(4)查核樣品分析(5)添加標準品分析(6)方法偵測極限建立。

於日常進行實際樣品分析前需先核算品管樣品總數，圖9-1是以本檢驗室品管樣品代碼及以比色法檢驗為例。若以目前檢驗方法並未有特殊品管要求時，則以每批次（十個樣品）執行空白﹑查核﹑重覆﹑添加樣品分析。

品管要求

頻率

分析數

檢量線                 每批次      BLK  STD1  STD2  STD3  STD4

方法偵測極限樣品       每一年  MDL1 MDL2 MDL3 MDL5 MDL6 MDL7

實驗室空白             每次        BLK

查核樣品               每批次      RS

實驗樣品               每批次      (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(10)

重覆分析               每批次      DUP

添加標準樣品           每批次      SPK

圖9-1  品管樣品總數核算(比色法)

以一批次10個樣品為例，檢量線一般包括實驗室空白及四種不同濃度之標準液，方法偵測極限樣品每年必須測定一次以上，實驗室空白每次均需測定，查核樣品﹑添加標準樣品及重覆分析為每批次分析一次。

9.1 空白分析

空白樣品是一種為監視檢測過程中是否會導入人為污染而設計之人造樣品。以溶液樣品為例，試劑水即可用來做為樣品之空白基質。以固體樣品而言，因為沒有一個能適合所有基質之空白樣品因此較不常使用。空白樣品依其監視之目的不同有不同種類，常見空白值有：

(一)空白分析或實驗室空白(Laboratory Blank)或稱試劑空白樣品(Preparation Blank)。主要是檢測樣品在前處理及分析過程中是否受到污染。實驗室空白樣品係以試劑水為樣品，經過與待測樣品相同之前處理及分析步驟檢驗所得之測定值為實驗室空白值。有關空白分析品管措施如下：

(二)本檢驗室品管要求每次需進行實驗空白分析。

1.實驗室空白值管範圍如下：

(1)滴定法：

實驗室空白分析

NO

重新分析

< 2MDL

這次樣品最低濃度＞10倍空白分析值

NO

YES

樣品滴定量－空白滴定量換算

樣品濃度

YES

- 重新分析若情況一樣，則由品管師召開品管小組檢討會。

(2)其他方法：

實驗室空白分析

NO

重新分析

NO

< 2MDL

該次樣品最低濃度＞10倍空白分析值

YES

YES

直接換算樣品濃度

不必扣除此空白分析

9.2 檢量線製作

檢量線上標準溶液之濃度，必須以檢驗方法上所規定之方式製備，包括一個實驗室空白及數個不同濃度之標準液，進行樣品分析前應先進行標準溶液分析，將結果登錄於分析記錄表上，原子吸收光譜以mg/L表示，而空氣則以mL(L)表示，利用直線最小平方式(Linear Least Square Eqation)求得最佳線性檢量線，作出y=ax+b的直線方程式，標示於xy座標圖，並以計算機或電腦計算出其相關係數r值。

品質措施如下：

(一)r值可接受值應0.995，分析記錄請記錄至小數點後四位，第五位後一律捨去。

(二)低濃度標準溶液或易於衰退之標準溶液，每批次使用時應重新配製。

(三)每批次分析時，均須重新製作檢量線。

(四)檢量線上最低濃度標準液(實驗室空白除外)必須接近但稍高於偵測極限值，則應配製較低濃度標準液定量之（r0.995），若小於方法偵測極限值，在分析記錄表上記錄實際反應強度，而檢驗結果摘要上則以N.D表示，在備註欄標示方法偵測極限值。

9.3 樣品重覆分析

重覆分析之目的在確定操作之再現性(精密性)及可靠性，其管制圖表建立方式如下：

(一)重覆樣品之測定值應為正之樣品，於每批次樣品檢驗時，同時執行重覆樣品之檢驗，其測定值應登錄於管制樣品記錄表。

1.重覆樣品之測定值，依下式計算其差異百分比R:

R  =

∣X1-X2∣

(X1+X2)/2

×100％

X1，X2為同一樣品作二重覆時，所得之測定值

2.累積10個R值，計算其平均值R。

3.依下式計算標準偏差S:

S= ︿

Σ(R-R)2 /(N-1)

R=個別重覆樣品之差異百分比

R=重覆樣品差異百分比之平均值

N=測定值數目

4.依下式分別計算警告上限值(UWL)、管制上限值(UCL)以及管制下限值(LCL)：

UWL =R+2S

UCL  =R+3S

LCL  =0

5.審查步驟2.所使用之R值，若有大於UCL者，應加剔除，並重新依步驟4.及5.，計算UWL﹑UCL﹑LCL。

6.依下圖建立重覆分析管制圖。

R+3S  (UCL)

R+2S  (UWL)

R

0  (UCL)

差異百分比  ％

品管措施如下：

- 重覆分析管制圖每年應重新建立，使用前一年平均重覆樣品之測定值，依步驟2.至6.，建立管制圖表。

- 其餘品管措施與查核樣品同。

9.4 查核樣品分析

查核樣品分析之目的主要在長期觀察檢驗室對各分析方法檢測之穩定性，包括儀器校正程序、人員分析技術及對實際樣品分析值之確認，可由購買經確認濃度之樣品或自行由資深人員配製已知適當濃度之樣品，本檢驗室大部分是自行配製反應強度約為檢量線最高濃度80%之濃度樣品充當之，於每批次實際樣品分析時共同分析，並建立管制圖表來瞭解分析穩定性，管制圖表建立如下：

(一)分析員每批次樣品檢驗時，應同時執行查核樣品之檢驗，其測定值應登錄於品管樣品檢驗記錄表。

(二)最後20個品管樣品之測定值，由品管員計算其平均值X。

(三)依下式計算標準偏差S:

S= ︿

Σ(R-R)2 /(N-1)

X= 查核樣品個別測定值

X= 查核樣品測定值之平均值

N= 測定值數目=20

(四)依下式分別計算警告上限值(UWL)、警告下限值(LWL)、管制上限值(UCL)以及管制下限值(LCL)。

UWL =X＋2S

LWL =X－2S

UCL =X＋3S

LCL =X－3S

(五)審查步驟(2)所累積之測值，若大於UCL或小於LCL限值應加以剔除，並再累積不足數，重新依步驟(3)及(4)，計算UWL﹑LWL﹑UCL及LCL。

(六)依下圖建立品質管制圖

X-3S  (UCL)

差異百分比  ％

X-2S  (UWL)

X

X-2S  (LWL)

X-3S(LCL)

日 期  (月/日)

品管措施如下：

(1)每年管制圖需重新建立，平均本次前10個查核樣品之測值，建立新管制圖。

(2)爾後每批次查核樣品之測定值應立即登錄於品管樣品檢驗記錄表，並畫於管制圖上。

(3)任一點超出上﹑下管制界限應即追查原因，並處理之。

(4)任一點超出上﹑下警告界限應加以追蹤原因。

(5)連續出現七點在中心線一邊，表示品管系統可能出現問題，應停止分析，追查原因，並處理之。

(6)對於異常批次分析樣品，於查出原因或恢復正常時，應重新再分析確認之。

9.5 添加標準品分析

添加標準品分析之目的在於確認樣品中有無基質干擾或所用之分析是否適當，本檢驗室添加標準品樣品乃取原樣品半量加上檢量線最大濃度標準液半量，使添加之濃度為檢量線最大濃度50%，其管制圖表建立方式如下：

(1)每批次樣品檢驗時，同時執行添加標準品樣品檢驗，其測定值應登錄於管制樣品記錄表。

(2)依下式計算回收率

P= 100(M-B)/T

T= 目標值，即添加於樣品中之標準液之濃度

M= 添加於樣品中標準品之測定濃度

B= 樣品中待測物之背景濃度，本檢驗室為重覆樣品濃度

(3)平均10個添加標準品回收率，由品管員計算其平均值P。

(4)依下式計算標準偏差S:

S= ︿

Σ(P-P)2 /(N-1)

P= 回收率個別測定值

P= 回收率測定值之平均值

N= 測定值數目＝10

(5)依下式分別計算警告上限值(UWL)﹑警告下限值(LWL)﹑管制上限值(UCL)以及管制下限值(LCL)

- UWL= P+2S

- LWL= P-2S

- UCL= P+3S

- LCL= P-3S

(6)審查步驟(2)所累積之回收率，若大於UCL或小於LCL限值應加以剔除，並再累積不足數，重新依步驟(4)及(5)，計算UWL、LWL、UCL及LCL。

(7)依下圖建立品質管制圖

P+3S  (UCL)

差異百分比  ％

P+2S  (UWL)

P

P-2S(LWL)

P-3S(LCL)

日期    (月/日)

品質措施如下：

- 添加標準品樣品每年至少需重新配製一次，管制圖亦需重新建立，平均本次前20個添加標準品樣品回收率，建立新管制圖。

- 爾後每批次添加標準品樣品之回收率應立即登錄於品管樣品檢驗記錄表，並畫於管制圖上。

- 任一點超出上﹑下管制界限應即追查原因，並處理之。

- 任一點超出上﹑下警告界限應加以追蹤原因。

9.6 偵測極限建立

偵測極限是一個以濃度(或量)為表示單位的數字，它的定義為某待測元素(或成份)能夠被分析人員量測出之最低濃度，此最低濃度在統計學上必須和空白樣品(即基質)有顯著不同，依不同背景可分為下列常見兩種偵測極限。

- 儀器偵測極限(Instrument Detection Limit)簡稱IDL，儀器能在背景雜訊之上，可偵測得之最小可靠訊號，其所代表之待測物濃度值(或量)為該儀器之偵測極限。

- 方法偵測極限(Method Detection Limit)簡稱MDL，指在一含特定基質之樣品中，在99%可信度(Confidence)內，可偵測到待測物的最低的濃度。

本檢驗室品管要求必須建立方法偵測極限值，其建立程序如下說明：

- 利用下列方法之優先次序估計偵測極限值。

- 上次所得方法之偵測極限值

- 儀器偵測極限

- 儀器最小刻度

- 檢量線上明顯轉折點

- SIGNAL/NOISE之比值2.5~5倍

Spooled=6Sa2+6Sb21212(2)方法偵測極限(MDL) 其製作方法如下：製備方法偵測極限樣品，其相當濃度為上述估計值1~5倍。依樣品添加濃度配製檢量線，配製七個相同之添加標準品濃度，經過完整分析步驟，所得標準偏差為Sa，再依Sa之約三倍濃度配製添加標準品，依循完整分析步驟，所得標準偏差為Sb，若Sa2/ Sb2(或Sb2/Sa2)小於3.05，以再依下列公式計算出MDL:

合併的標準偏差(Pooled Standard Deviation,Spooled)

MDL=2.681*(Spooled)

品管措施如下:

- 每年需測得方法偵測極限一次以上。

- 每年1、4、7及10月需與月報表一同提報評核。

- 同一分析項目若有數種分析方法，需各別求得方法偵測極限。

- 實際樣品分析值若低於MDL，在分記錄表照實記錄，但在結果報告書上必須以N.D.表示，並備註該方法之MDL值。