第十二章  評估數據品質目標

12.1 分析儀器設備評估之參數

本計畫書中規劃之品保作業成果將可提供對分析數據品質量化之評估。表12-1簡要列出各項分析儀器設備應作之數據評估及數據品質標準。

1.濾紙稱重之準確度

A＝Y－X

此處	A＝絕對準確度(g)

Y＝濾紙稱重(g)

X＝功能查核濾紙重(g)

濾紙重量數據之品質被認合格之條件，是由上式求得之準確度0.0050克。若準確度>0.0050克，則含有此不合格濾紙之組合內全部濾紙應重新稱重。

2.紫外－可見光譜光學校正之準確度由功能查核結果推出之光學準確度應按照下式計算：

A-A1

＝

A1

此處	A＝吸收度

A1＝理論值

＝標準偏差值

表 12-1  分析儀器設備數據評估依據

| 測量程序細部 | 數據品質參數 | 合格標準 | 評估資料供應 |
| --- | --- | --- | --- |
| 濾紙稱重 | 準確度 | 0.0050g | 濾紙重量功能查核 |
| 滴定管滴定 | 準確度 | 0.2mL | 滴定管容積功能查核 |
| 紫外線-可見光譜儀波長 | ## Baseline | 0.002A | 波長校正功能查核 |
|  | 波長 | 1.min=485.8 0.5nm 2.max=656.1 0.5nm | 波長校正功能查核 |
|  | 準確度 | 1% | 光學校正功能查核 |

註：＝235	A1＝0.747

＝257	A1＝0.869

＝313 	A1＝0.293

＝350	A1＝0.644

標準偏差值之品質被認合格之條件，是由上式求得之準確度1%，若大於1%，則應重新校正。

3.滴定管滴定之準確度

由功能查核結果推出滴定管容積準確度應按下式計算：

V＝Y－X

此處	V＝絕對準確度(mL)

Y＝原滴定管容積(mL)

X＝功能查核滴定管容積(mL)

滴定管容積數據之品質被認為合格之條件，是由上式求得之準確度0.20mL。若準確度>0.2mL，則應重新校正滴定管。

12.2 數據評估方法

1.精密度(precision)─每一個檢驗項目(除現場測試項目外)經執行重覆分析後將依據以下公式評估精密性:

│X1-X2│

RPD(％)＝────── ×100

(X1+X2)/2

RPD:相對百分偏差

X1:實測之較大值(重覆分析中)

X2:實測之較小值(重覆分析中)

2.準確性(accuracy)─準確性係表示監測值與真值之間之差異程度。對環境監測而言，一般是以已知之濃度對監測儀器定期進行功能查核(performance audits)，作多點之查核濃度。

CA-CB

P (％)＝────── ×100

CS

P(%):百分回收率

CA:添加後分析之總量

CB:添加前分析之總量

CS:實際添加量

3.完整性(completedness)─係指監測數據在正常運轉時間內應蒐集到有效監測數據之成效。

V

C (％)＝──── ×100

T

C%:百分完整性

V:確任正確之數據總數

T:檢驗所得數據總數

所有環境檢驗數據之精密度與準確性必須定期實施評估。其評估標準應與標準分析程序相比，以確認監測數據之可接受性與否。

12.3 偵測極限之計算

其製作方法如下：依樣品添加濃度配製檢量線，配製七個相同之添加標準品濃度，經過完整分析步驟，所得標準偏差為Sa，再依Sa之約三倍濃度配製添加標準品，依循完整分析步驟，所得標準偏差為Sb，若Sa2/ Sb2(或Sb2/Sa2)小於3.05，以再依下列公式計算出

MDL:

Spooled=6Sa2+6Sb21212共同之標準偏差(Pooled Standard Deviation,Spooled)

MDL=2.681*(Spooled)