第三章　數據之品保目標

監測計畫品質保證規劃書（Quality Assurance Project Plans）之主要目的是為了確保檢測數據之品質，因此數據品質目標（Data Quality object）之建立可確保計畫之正確性及可信賴度。一般數據品質目標常以準確性、精密性、完整性﹑代表性及比較性等五項數據品質指標（Data Quality Indicator）來對數據品質目標作定量和定性之描述，並進而訂出表3.1之數據品質指標表。有關各檢測類別之數據品質描述如下：

3.1 準確性

(1)水質

以查核樣品分析值與配製值比較，由管制圖作為準確性判斷，查核樣品分析之目的主要能長期觀察檢驗室對各分析方法檢驗之正確性，包括儀器校正程序、人員分析技術及實際樣品分析值之確認，可由購買經確認濃度之樣品或自行配製反應強度約為檢量線最高濃度80％之濃度樣品充當之，於每批次實際樣品分析時共同分析，並建立管制圖表來瞭解分析正確性。

(2)空氣品質

根據環境部83年1月21日公告及88年9月15日修正「特殊工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準」規定，空氣品質監測設施準確性之建立可分為自動監測設施及人工操作監測設施兩種，校正頻率皆為每季定期測定一次以上。

自動監測設施包括氣狀污染及粒狀污染物監測設施，氣狀污染物監測設施通常有SO2，NOX，CO，O3，HC等測定項目，以3至5種不同濃度之標準品進行準確性測試，每一濃度之誤差不得大於10%，粒狀污染物監測設施主要指－ray為測定原理之粒狀污染物連續自動監測儀器，以標準流量校正器（如皂沫流量校正器）設定3至5種不同流量進行準確性測試，每一流量之誤差不得大於10%。

人工操作監測設施主要指以高流量（Hi-volume）採樣器測定粒狀污染物濃度之連續性監測儀器，以標準流量校正器（如孔口流量校正器）設定3至5種不同流量進行準確性測試，每一流量之誤差不得大於5%。

氣體標準品應可追溯至一級標準（Primary Standard），一級標準如美國國家標準局標準參考物質（NIST－SRMs），美國國家標準局與環境部認可有效之合格參考物質（NTRM）或製造生產級標準(GMIS)等之標準，一般氣體標準品之有效使用期為一年。臭氣監測儀器以一級標準紫外線臭氧光度計校正之，光度計每年應定期校正乙次。

(3)噪音

本實驗室使用之噪音計是符合CNS 7129精密聲度表標準，在主要使用頻率範圍（20Hz~12.5KHz）內的容許誤差值小於±0.7dB，其準確性之建立可分為電子式校正及音位校正兩種，校正頻率分別為工作日及每月執行之。

電子式校正僅對噪音計內部電子訊號感應之校正，在每次現場量測前後均需執行之，其容許讀值應在94±0.7dB，否則應進行音位校正，以確定噪音計是否應送廠維修。

音位校正則包括麥克風及電子訊號傳輸總合系統之校正，使用揚聲器方式音位校正器進行校正，本計畫使用之音位校正器依循國家檢校體系，每年定期送至度量衡國家標準實驗室進行標準追溯，容許誤差值為±1dB，超出此範圍則校正器應送原廠維修調整。

(4)振動

本計畫使用之振動計是符合CNS C7144公害用振動計標準，其準確性之建立可分為電子式輸入校正及振動輸入校正兩種，校正頻率分別為每工作日及每月執行之。

電子式輸入校正僅對振動計內部電子訊號感應之校正，在每次現場量測前後均需執行之，其容許讀值應在110±0.5dB，否則應進行音位校正，以前後均需執行之，其容許讀值應在110±0.5dB，否則應進行音位校正，以確定振動計是否應送廠維修。

振動輸入校正則包括感測器（Pick up）及電子訊號傳輸總合系統之校正，並依循國家檢校體系，每年定期送至度量衡國家標準實驗室進行標準追溯，容許誤差值為±0.5dB，超出此範圍則校正器應送原廠維修調整。

(5)土壤

以查核樣品分析值與配製值比較，由管制圖作為準確性判斷，查核樣品分析之目的主要能長期觀察檢驗室對各分析方法檢驗之正確性，包括儀器校正程序、人員分析技術及實際樣品分析值之確認，可由購買經確認濃度之樣品或自行配製反應強度約為檢量線最高濃度80％之濃度樣品充當之，於每批次實際樣品分析時共同分析，並建立管制圖表來瞭解分析正確性。

3.2 精確性

(1)水質

以樣品重覆分析值之再現性（即相對差異百分比）作為依據，由管制圖作為精確性之判斷。重覆樣品分析之目地主要能瞭解檢驗室對各分析方法檢測之穩定性，包括儀器操作條件、人員分析技術及實際樣品分析值之確認。在每批次分析時，檢驗員對其中某一樣品，以相同操作條件及程序，進行樣品重覆分析，並建立管制圖表來瞭解分析穩定性。

(2)空氣品質

根據「特殊工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準 」規定，空氣品質監測設施精密度測試之建立可分為自動監測設施及人工操作監測設施兩種，本實驗室設定校正頻率皆為每月定期測試一次以上。

自動監測設施主要指氣狀污染物為主，以自動監測設施滿刻度約20%之標準品，進行精密度測試，每季之精密度誤差不得大於7%。

人工操作監測設施則是以二個併行之採樣器，其距離應在2至4公尺間，進行精密度測試，每季之精密度誤差不得大於10%。

(3)噪音

現場量測前後所進行之電子式輸入校正之讀值，當外界氣壓變化範圍在10%之內時溫度變化在-10C~50C範圍，濕度在30%~90%相對濕度下，其誤差不可超過0.3dB，外界氣壓變化範於10%時，其誤差不可超過0.5dB，而溫度或濕度若超出上述範圍時，其誤差不可超過1.0dB，否則儀器應送廠維修。

(4)振動

現場量測前後所進行之電子式輸入校正之讀值，在外界溫度5C ~35C範圍，濕度在45%~85%相對濕度下，其誤差不可超過0.5dB，當溫度或濕度超出上述範圍時，其誤差不可超過1.0dB，否則儀器應送廠維修。

(5)土壤

以樣品重覆分析值之再現性（即相對差異百分比）作為依據，由管制圖作為精確性之判斷。重覆樣品分析之目地主要能瞭解檢驗室對各分析方法檢測之穩定性，包括儀器操作條件、人員分析技術及實際樣品分析值之確認。在每批次分析時，檢驗員對其中某一樣品，以相同操作條件及程序，進行樣品重覆分析，並建立管制圖表來瞭解分析穩定性。

3.3 完整性

(1)水質

實際得到的檢驗數據的數目與品保人員確認可接受數據的數目之比較。數據之完整性可用百分比表示，一般水質完整性要求標準定為95%以上。

(2)空氣品質

氣狀污染物自動監測設施，其取樣及分析應在6分鐘之內完成一次循環，並應以一小時平均值。每日之有效小時記錄值，不得少於應測定時數之75%。

(3)土壤

實際得到之檢驗數據的數目與品保人員確認可接受數據的數目之比較。數據之完整性可用百分比表示，一般土壤完整性要求標準定為90%以上。

3.4 代表性

(1)水質

為求所得之數據可代表其研究目的之特性。依據環境部國環院公告「水質檢驗法通則」之規定辨理，檢驗單位除提供現場採樣記錄表、實驗分析記錄表及樣品接收記錄外，並將現場採樣時污染源之實際操作資料提供主辨單位，並與檢測之初勘資料作一比較，其操作條件須在90%誤差容許範圍內才具代表性。

(2)空氣品質

1.粒狀污染物空氣品質監測設施採樣口之設置原則

採樣口離地面之高度在2至15公尺間。

支撐監測設施之建築物，其與監測設施採樣口之水平距離，不得小於2公尺。

採樣口與牆壁、閣樓等障礙物之水平距離，不得小於2公尺。

採樣口不得設置於鍋爐或焚化爐附近，其距離依污染源高度、排氣種類及燃燒之性質而定。

採樣口周圍270°之範疇內氣流應通暢，且應為最大污染濃度可能發生之區域。若採樣口鄰近建築物之牆邊，至少應保持周圍180°範疇內氣流通暢。

採樣口與屋簷線之距離不得小於20公尺；採樣口與樹簷線之距離之不得小於10公尺。

採樣口與路間之水平距離不得小於10公尺。

監測粒狀污染物之採樣口，應避免受到地表塵土之影響。

(3)噪音

依照環境部99年1月21日公告「環境音量標準」規定對於噪音監測點之指定位置規定如下：

1.道路邊地區：

距離道路邊緣一公尺處測量。但道路邊有建築物者，應距離最靠近之建築物牆面線向外一公尺以上之地點測量。

2.一般鐵路大眾捷運系統地區：

由主管機關指定陸上運輸系統營運或管理範圍外與陳情人居住生活建築物最近處之室外地點測定之，並應距離周圍建築物牆面線一至二公尺。

3.高速鐵路邊地區：

由主管機關指定陸上運輸系統營運或管理範圍外與陳情人居住生活建築物最近處之室外地點測定之，並應距離周圍建築物牆面線一至二公尺。

4.一般地區：

除道路、一般鐵路、高速鐵路、大眾捷運系統邊地區及各級航空噪音管制區以外之地區。監測地點設置距離周圍建築物1至2公尺。其次氣象條件在測定時間內須無雨、路乾且風速每秒5公尺以下。

(4)振動

根據NIEA P204.90C中的振動位準計測定地面公害振動之規定，設置說明如下：

1.拾振器的設置方法

原則上拾振器是設置於平坦且堅硬水平的地面，拾振器之三個接觸點或底部全部接觸地面。

2.測定方向

以測量時的拾振器之受感軸方向為原則，配合垂直及相互成直角的水平兩個方向。

3.振動感覺修正回路之使用方法

在 Z 方向是使用垂直振動特性，而 X、Y 方向是使用水平振動特性來進行振動的測量。

4.測定範圍之選擇方法

有關衝擊性振動，要選擇不致於使振動計有超載狀態的測量範圍。

5.紀錄器的選擇

使用紀錄儀器記錄振動時，其特性規格符合各項規定。

(5)土壤

為求所得的數據可代表其研究目的之特性。依據環境部國環院公告「土壤檢驗法通則」之規定辨理，檢驗單位除提供現場採樣記錄表、實驗分析記錄表及樣品接收記錄外，並將現場採樣時污染源之實際操作資料提供主辨單位，並與檢測之初勘資料作一比較，其操作條件須在90%誤差容許範圍內才具代表性。

3.5 比較性

所有資料與報告必須使用共同單位，以便與其他部門有相同的報告格式而且可在一致的基準下作比較。水質項目一般以mg/L表示單位，溫度單位為攝氏度數，pH 值無單位，導電度為μmho/cm，空氣粒狀物濃度為μg/m3，氣象參數亦使用通用的單位(風向單位為度，風速單位為公尺/秒，氣溫單位為攝氏度數，相對濕度為百分比)，土壤項目則以mg/kg表示單位。

依據環境部噪音管制標準規定，噪音測定使用單位為dB(A)，在噪音計上A槽位置測定，動特性採用快(fast)特性，參考之管制標準為環境部公告之環境音量標準。

振動測定使用單位為LV(dB)，在振動計LV位置測定，原則以鉛直方向測定為主，參考之管制標準為日本振動管制法施行規則。

依據環境部81年4月10日公告及88年7月21日、93年10月13日、101年5月14日及109 年 9 月 18 日修正之空氣品質標準規定，氣狀污染物濃度使用單位為ppm(V/V)，粒狀污染物及鉛濃度使用單位為μg/m3 。

本計畫監測方法，主要採用環境部國環院(NIEA)公告之標準方法，並依照標準方法及環境部公告「環境保護事業機構管理辨法」規定之品質管制/品質保證步驟，進行監測工作，監測報告格式除依業主要求表格外，水質、煙道、土壤及飛灰監測部份皆依照環境部公告之標準格式。

表 3.1  數據品質指標值

| 檢驗項目 |  | 精密度 (相對對異百分比) | 準確性分析 |  |  | 完整性 | 方法偵測極限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品管樣品 | 添加樣品 | 實驗室 空白分析 |  |  |
| 河 川水 、 垃 圾 滲 出 水 、 內 湖 垃 圾 山 垃 圾 滲 出 水 、 內 湖 垃 圾 山 滯 洪 池 水 及 游 泳 池 水 水 質 | 水溫 | - | - | - | - | 95% | - |
|  | pH值 | ±0.3 | ±0.1 | - | - | 95% | - |
|  | 導電度 | 2.5% | - | - | - | 95% | - |
|  | 懸浮固體物 | 10% | ±20% | - | - | 95% | 1.0mg/L |
|  | 總固體物 | 10% | ±20% | - | - | 95% | 2.5mg/L |
|  | 溶氧 | 10% | - | - | - | 95% | - |
|  | 生化需氧量 | 10% | ±15% | - | - | 95% | - |
|  | 化學需氧量 | 15% | ±15% | - | - | 95% | 2.00mg/L 2.00 mg/L 2.96 mg/L |
|  | 氨氮 | 10% | ±20% | ±15% | <2MDL | 95% | 0.011mg/L |
|  | 硝酸鹽氮 | 10% | ±15% | ±15% | <2MDL | 95% | 0.016mg/L 0.012mg/L |
|  | 總磷 | 10% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.007mg/L |
|  | 陰離子界面活性劑 | 10% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.018mg/L |
|  | 酚類 | 10% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.0033mg/L |
|  | 大腸桿菌群 | 對數值 0.4825 | - | - | <10 | 95% | <10(CFU/100mL) |
|  | 總菌落數 | - | - | - | - | 95% | 5(CFU/mL) |
|  | 氰化物 | 15% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.00124mg/L |
|  | 總油脂 | - | - | - | - | 95% | 0.5 mg/L |
|  | 總鉻 | 20% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.031mg/L 0.0026mg/L |
|  | 鉛 | 20% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.105mg/L 0.0152mg/L |
|  | 鎘 | 20% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.0016mg/L |
|  | 銅 | 20% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.035mg/L 0.0014mg/L |
|  | 鋅 | 20% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.016mg/L 0.0033mg/L |
|  | 總汞 | 15% | ±20% | ±25% | <2MDL | 95% | 0.00026mg/L |
|  | 砷 | 10% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.00010mg/L |
|  | 鹼度 | 15% | ±15% | - | <2MDL | 95% | - |
|  | 總有機碳 | 10% | ±15% | ±25% | <2MDL | 95% | 0.065mg/L |
|  | 餘氯 | ±15% | ±20% | - | <2MDL | 95% | 0.026 mg/L |
|  | 氯鹽 | 10% | ±15% | ±15% | <2MDL | 95% | 1.96mg/L |
|  | 亞硝酸鹽氮 | 10% | ±15% | ±15% | <2MDL | 95% | 0.004mg/L |
|  | 六價鉻 | 20% | ±20% | ±25% | <2MDL | 95% | 0.004mg/L |

表 3.1  數據品質指標值(續1)

| 檢驗項目 |  | 精密度 (相對對異百分比) | 準確性分析 |  |  | 完整性 | 方法偵測極限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品管樣品 | 添加樣品 | 實驗室 空白分析 |  |  |
| 地 下 水 及 福 德 坑 復 育 園 區 地 下 水 水 質 | pH值 | ±0.3 | ±0.1 | - | - | 95% | - |
|  | 導電度 | 2.5% | - | - | - | 95% | - |
|  | 水位 | - | - | - | - | 95% | - |
|  | 總溶解固體 | 10% | ±20% | - | - | 95% | 2.5mg/L |
|  | 生化需氧量 | 10% | ±15% | - | - | 95% | - |
|  | 化學需氧量 | 15% | ±15% | - | - | 95% | 2.00mg/L 2.00 mg/L 2.96 mg/L |
|  | 氨氮 | 10% | ±20% | ±15% | <2MDL | 95% | 0.011mg/L |
|  | 大腸桿菌群 | 對數值 0.4825 | - | - | <10 | 95% | <10(CFU/100ml) |
|  | 酚類 | 10% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.0033mg/L |
|  | 硫酸鹽 | 10% | ±15% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.073mg/L |
|  | 總鉻 | 10% 20% | ±15% ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.027mg/L 0.0033mg/L |
|  | 鋅 | 10% 20% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.016mg/L 0.0033mg/L |
|  | 鎘 | 20% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.0016mg/L |
|  | 銅 | 10% 20% | ±15% ±20% | ±15% ±20% | <2MDL | 95% | 0.035mg/L 0.0014mg/ |
|  | 鉛 | 20% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.090mg/L 0.0157mg/L |
|  | 總汞 | 15% | ±20% | ±25% | <2MDL | 95% | 0.00026mg/L |
|  | 砷 | 10% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.00010mg/L |
|  | 總有機碳 | 10% | ±15% | ±25% | <2MDL | 95% | 0.065mg/L |
|  | 苯 | 15% | ±30% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.001009mg/L |
|  | 甲苯 | 15% | ±30% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.000898mg/L |
|  | 乙苯 | 15% | ±30% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.000946mg/L |
|  | 二甲苯 | 15% | ±30% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.002400mg/L |
| 空 氣 品 質 | 懸浮微粒(PM10) | - | - | - | - | 95% | 10µg/m3 |
|  | 風速 | 20% | - | - | - | 95% | - |
|  | 風向 | 20% | - | - | - | 95% | - |
|  | 落塵量 | 20% | - | - | - | 95% | - |
|  | 碳氫化合物 | 20% | - | - | <0.2ppm | 95% | - |
|  | 硫化氫 | 20% | 20% | - |  | 95% | 0.00065ppm |
|  | 臭味 | 20% | - | - | - | 95% | - |
|  | 氮氧化物 | 20% | - | - | - | 95% | 0.10ppb |
|  | 細懸浮微粒 (PM2.5) | - | - | - | - | 100% | 0.5mg |
| 病 媒 | 蒼蠅指數 | - | - | - | - | 95% | - |

表 3.1  數據品質指標值(續2)

| 檢驗項目 |  | 精密度 (相對對異百分比) | 準確性分析 |  |  | 完整性 | 方法偵測極限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品管樣品 | 添加樣品 | 實驗室 空白分析 |  |  |
| 噪 音 | Ldn﹑L日﹑L夜﹑L晚﹑Lx(5,10,50,90,95) | 0.5dB | - | - | - | 95% | 30dB(A) |
| 振 動 | 振動 | 0.5dB | - | - | - | 95% | 30dB |
| 田園綠莊住戶飲用水 | pH值 | ±0.3 | ±0.1 | - | - | 95% | - |
|  | 總菌落數 | - | - | - | - | 95% | 5(CFU/mL) |
|  | 大腸桿菌群 | - | - | - | - | 95% | 1(CFU/100mL) |
|  | 餘氯 | ±15% | ±20% | - | <2MDL | 95% | 0.022mL |
| 進 場 飛 灰 穩 定 化 物 | 總鉻 | 20% | ±20% | ±25% | <2MDL | 95% | 0.0034mg/L |
|  | 六價鉻 | 10% | ±20% | ±15% | <2MDL | 95% | 0.006mg/L |
|  | 鉛 | 20% | ±20% | ±25% | <2MDL | 95% | 0.0288mg/L |
|  | 總鎘 | 20% | ±20% | ±25% | <2MDL | 95% | 0.0034mg/L |
|  | 總汞 | 10% | ±15% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.00034mg/L |
|  | 銅 | 20% | ±20% | ±25% | <2MDL | 95% | 0.0034mg/L |
|  | 鋅 | 10% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.005mg/L |
|  | 總砷 | 20% | ±20% | ±25% | <2MDL | 95% | 0.0002mg/L 0.0355mg/L |
|  | 戴奧辛總毒性當量 | 20% | ±30% | ±30% | <2MDL | 95% | - |
| 土 壤 重 金 屬 | 鉛 | ±15% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 2.60mg/kg |
|  | 鎘 | ±10% | ±20% | ±15% | <2MDL | 95% | 0.60mg/kg |
|  | 鉻 | ±15% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 5.00mg/kg |
|  | 鋅 | ±10% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 1.23mg/kg |
|  | 銅 | ±10% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 1.27mg/kg |
|  | 鎳 | ±15% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 2.30mg/kg |
|  | 砷 | 10% | 20% | 20% | <2MDL | 95% | 0.0767mg/kg |
|  | 汞 | ±20% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.004mg/kg 0.0064mg/kg |
|  | 總有機碳 | 10% | ±15% | ±15% | <2MDL | 95% | - |
|  | 氨氮 | 15% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | - |
|  | 戴奧辛 | 20% | ±30% | ±30% | <2MDL | 95% | - |
| 河 川 底 泥 重 金 屬 | 鉛 | ±15% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 4.20mg/kg 1.16mg/kg |
|  | 鎘 | ±10% | ±20% | ±15% | <2MDL | 95% | 0.42mg/kg |
|  | 鉻 | ±15% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 2.06mg/kg |
|  | 鋅 | ±10% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.85mg/kg 2.63mg/kg |
|  | 銅 | ±10% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 1.35mg/kg 1.44mg/kg |
|  | 鎳 | ±15% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 2.65mg/kg 1.39mg/kg |
|  | 砷 | 10% | 20% | 20% | <2MDL | 95% | 0.10mg/kg |
|  | 汞 | ±20% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | 0.004mg/kg 0.0064mg/kg |
|  | 總有機碳 | 10% | ±15% | ±15% | <2MDL | 95% | - |
|  | 氨氮 | 15% | ±20% | ±20% | <2MDL | 95% | - |