第四章　採樣程序

4.1 採樣前準備工作

實驗室受理的環境檢體來源種殊異，所以若每一件採樣工作進行前訂有週詳之規劃，對分析所得數據之研判將有莫大助益，整個監測作業之樣品採樣作業流程圖如圖4-1所示。

採樣前工作規劃與準備包括：

一、瞭解計畫目的

二、現場資料蒐集。

三、現場初勘。

四、擬定採樣計畫

- 工作名稱

- 採樣日期與工作時程

- 採樣地區與採樣點分佈位置

- 樣品種類與分析項目

- 採樣器具及保存試劑

- 樣品前處理步驟

- 樣品保存容器與樣品保存時限

- 人員調派

- 交通工具

- 聯絡工作(人員﹑實驗室﹑交通)

- 記錄

- 其他

4.1.1 採樣規劃

採樣規劃部份由專案負責人及採樣組長和相關人員共同執行，採樣規劃過程中，必須遵行以下幾點：

一、與委託廠商溝通檢測目的及合約之簽定。

業務人員事前必須與委託廠商進行溝通，了解檢測目的，以便評估整個案件之可行性，而後填寫估價單或簽訂合約。一為廠商委託作業流程(如圖4-2)，一為檢驗室外包案件作業流程(如圖4-3)

二、採樣前對檢測地點之了解。

採樣之前如有必要行前初勘，就採樣地理位置、採樣點，做實際勘察，並與業者做適當溝通，以便採樣點更具代表性，也可使採樣工作更確實、迅速、安全。若無法實地初勘則必須事先連絡廠商相關人員，以進行了解採樣地點之實際狀況。

三、依檢測項目不同，規劃採樣方法、人員及行程。

依行前初勘報告選擇採樣方法、採集數量及人員等，進行採樣前準備工作並安排檢測行程。選擇採樣方法之同時，必須考慮配合分析方法，以防止採樣時保存不當或數量不足影響分析結果 。

四、採樣前工作準備(儀器之校正、藥品準備及樣品保存容器等事宜)。

經確定方法後，即開始著手準備採樣前之工作，空氣檢測如表 4-1、水質檢測如表4-2、噪音振動如表4-3；依採樣性質不同準備各項採樣儀器，並給予校正或試漏等工作，而後再依採樣項目選擇適當之容器，並於行前貼好標籤，標示採樣單位、日期、位置、分析項目等，以防止樣品混淆。

五、現場採樣之注意事項。

採樣人員到達現場後，則依據採樣項目不同，進行儀器架設、測漏及校正。當一切準備妥當之後再依現場標準採樣方法操作，且正確無誤填寫現場採樣記錄。

4.2 採樣程序及說明

依檢測類別不同，其採樣方法及模式也有所不同，將各別討論於下。

4.2.1 水質採樣程序及說明

就水質而言，可分為河川水、地下水及自來水，而其採樣方法一般可分為不連續式隨機性採樣及連續式混合性採樣兩種方式。

一、不連續式隨機採樣:一定時間內於定點處採取不連續之水樣其優點為迅速、方便、便宜，但因隨機採樣之故，所以較不具代表性，容易隨水體中成份變化而分析值有所不同。

二、連續式混合採樣:為固定單位時間內，於定點處採取連續式水樣，或於一段時間內採集多次水樣，將其充分混合而成，此優點為因長期間採樣，較具代表性，不易受水體變化而影響數值。

混合性連續採樣可依不同方式區分為以下混合型態:

(一)將採樣器材定速採取水樣。

(二)依水之流量不同而調整吸取速率。

(三)以相同之間隔時間內，採取一定量之水樣。

(四)以相同之間隔時間內，依水流量大小調整採樣量。

混合式之採樣方法不適用於變化顯著、保存期限短之檢測項目，如溶氧、pH值、溫度、餘氯、硫化物等等，或者是會因時間長短，而產生變化之項目，如大腸菌等;此類檢測項目皆屬於立即或儘速測定項目，故不適用混合型採樣。

三、自來水在採取配水管之水樣前，應先開放水龍頭放水，直至放出之水樣確定為來自大水管具有代表性之水樣為止。

四、自河流中取樣，如可能時應在河流之中央採樣取各種深度之水樣混合成綜合水樣，如果祇能取一個水樣時，則採河流中央、中間深度之水樣為佳。

五、水質採樣會因目的不同而有不同之採樣方法，其細節則依當時狀況，採取應變措施而進行。

4.2.2 空氣採樣程序及說明

本計畫空氣採樣要為環境空氣品質監測之採樣，實驗室採樣方法主要依據環保署環境檢驗所公告之檢測方法及程序(如表1.2)，若無公告方法，則依下列參考方法擬定。

一、經濟部中央標準局(CNS)

二、美國環境保護總署(US EPA)

三、日本規格協會(JIS)

四、美國公共衛生協會(APHA)

五、美國職業安全及衛生研究院(NIOSH)

4.2.3 噪音振動監測程序及說明

實驗室現行噪音採樣方法主要依據環保署環境檢驗所公告(NIEA P201.95C)之檢測方法及程序，振動(NIEA P204.90C)之檢測方法及程序。

4.2.4 進場飛灰穩定化物採樣程序及說明

一、將選定之飛灰穩定化物，全部到於足夠面積之平板上，去除鋼板、鐵線等無代表性之廢棄物。

二、將混合後之飛灰穩定化物分成四堆，捨棄其中對角之二堆後，再將剩餘之二堆充分混合，繼續再分成四等分，捨棄其中對角之二堆。重複此一程序，直至飛灰固化物僅剩略多於0.1立方公尺為止，此即預測定之樣品。

4.3 輸送樣品時注意事項

樣品採集﹑輸送的過程當中，應使傳遞人員減至最少，由一採樣負責人詳實填寫採樣記錄表並負責管理整批樣品之點收﹑包裝以及傳送，樣品瓶應保存於保溫冰桶中整批攜回實驗室，有關水質樣品之保存方法及期限如表4-4所示。採樣記錄表亦隨此批樣品同時送回，由樣品管理員接收，並於交接時簽名負責，各種監測類別其採樣至運輸過程中應注意事項分別詳列如表4-5～表4-9所示。

4.4 現場品管

現場採樣可謂品保之第一線，若無正確之採樣管制，則其後之所有分析管制皆無法獲得正確之數值。所以為了能達到完整正確之採樣，故採取以下之現場採樣品管措施：

4.4.1 水質採樣品管

一、依照上述現場採樣品管措施說明如下：

(一)採樣方法之討論:

一般可分為不連續式隨機性採樣及連續式混合性採樣兩種方式，依其目的不同決定採樣方法。採樣時需注意獲得具代表性之水樣，並避免被污染之可能 。

(二)採樣用具之準備

依檢測項目準備採樣用具，例如測pH、水溫現場測定項目須準備pH計、導電度計及溫度計，並依樣品保存方式準備盛裝容器，如PE瓶、玻璃瓶、滅菌袋等。

(三)用具校正

採樣器材中必須做校正者，則依規定校正 。

(四)現場採樣記錄

執行現場採樣操作時，要確實填寫水質採樣現場記錄表格並經由採樣組長審核以示負責。

(五)樣品運送及接收

水樣採集後應依照表4.1之規定保存，並迅速運回檢驗室接收儲存。

二、有關水質採樣其它注意事項如下:

(一)在取樣前，採樣瓶要用擬採之水樣洗滌二、三遍以上。

(二)水樣會因化學性或生物性之變化而改變其性質，故採樣與檢驗間隔之時間愈短，所得之結果愈正確可靠。

(三)若採樣後不能立刻檢驗，則水樣需以適當方法保存以延緩其變質。保存之方法包括pH值控制、冷藏或添加試劑等，以降低生物性之活動及成份之分解、吸附或揮發等。

(四)水樣之溫度、pH值或溶解之氣體量(如氧、二氧化碳等)變化很快，需於採樣現場測定。

(五)由於pH值-鹼度-二氧化碳平衡之改變，碳酸鈣可能沉澱出來，而減低水樣之鹼度及總硬度。

(六)細菌檢驗用水，採樣時最好使用滅菌袋，或使用經滅菌理之採樣瓶，樣品袋(瓶)中不應保存有空氣。

4.4.2 周界空氣品質及噪音振動監測採樣品保與品管

一、周界空氣品質現場採樣之品保/品管

影響周界空氣品質監測數據準確度及精確度之因素極為繁雜，必須建立一套適當之品保/品管作業，並確實實施方能維持數據品質。

(一)監測前工作

監測前之品管作業包括監測點的踏勘﹑測點位置之選擇等，另外對於監測過程所使用的標準氣體之有效期限亦必須列入檢查，避免因氣體過期，造成監測數據無法使用。

(二)監測點選擇

瞭解委託業者之監測需求後，必須在進行監測前至少做一次行前踏勘，就監測點附近之地理位置，進行詳細勘察以使監測點更具代表性。以下為監測點選定之注意事項：

1.為求監測站之進氣角度良好，測站應選擇在空曠地點，儘可能遠離建築物、樹木及高壓電。

2.遠離交通要道位置，以免受交通工具所排放之污染物影響。

3.電源之尋找及容量應符合需求。

4.監測點附近不應有大型工作母機。

(三)預防性維護

監測儀器架設時，應先開始進行儀器之預防性維護工作。包括：

1.測量電源（電壓及電流）。

2.更換消耗性材料。

3.作儀器動態之檢查。

4.暖機。

5.校正器作流量檢查。

(四)儀器校正

完成儀器預防性維護工作後，正式進行監測作業前應作儀器校正查驗工作，並將結果填於檢查表上。

1.儀器先行保養及校正後再實施儀器之多點校正。

2.將校正值與儀器讀值及兩者之差值列於表上。

3.計算線性迴歸值，並求出斜率、截距及迴歸係數。

(五)環境異常狀況記錄

監測點附近若有異於平常之活動發生，其結果可能影響監測數據，故需記錄環境狀況說明表。

二、噪音振動監測品保/品管

影響監測數據準確度及精確度之有人為、天災及儀器等因素，必須建立一套適當之品保/品管作業，並確實實施方能維持數據品質。

(一)噪音儀器校正

本檢驗室使用之噪音計是符合CNS7129精密聲度表標準，其儀器之校正共有儀器內部校正及外部標準音位校正兩種。

儀器校正僅對噪音計內部電子訊號感應之校正，在每次現場量測前後均需執行檢查儀器內部電子訊號是否正常。標準音位校正，則包括音源感應器及電子訊號傳輸綜合系統之校正。音位校正器每年定期送至度量衡國家標準實驗室進行標準追溯，容許誤差值為1dB，超出此範圍則校正器應送回原廠維修調整。

校正步驟：

1.儀器組裝與參數同操作程序，僅時間改為5min。

2.將麥克風頭輕輕插入NC-73。

3.待NL-18穩定後打開NC-73開始校正。

4.若超過或未達94dB，則以小螺絲cal鈕調整至94 dB至其穩定後NL-18、NC-73關機。

5.重覆步驟1-4，並記錄之。

(二)振動計校正

本檢驗室使用之振動計是符合CNS7144公害用振動計標準，其準確性之建立可分為儀器內部校正及標準振動源校正兩種。儀器內部校正僅對振動計內部電子訊號感應之校正，在每次現場量測前後均需執行之檢查振動計內部電子訊號是否正常。

標準振動源校正則包括振動感應器(pick up)及資訊號傳輸總合系統之校正，標準振動源校正器必須依循國家檢校體系,每年定期送至度量，衡國家標準實驗室進行追溯，容許誤差值為±0.5dB，超出此範圍則校正器應送原廠維修調整。

校正步驟:

1.儀器組裝與參數同操作程序，僅時間改為5min，位準範圍鈕x、y、z均在100。

2.將VP-33振動源上之旋鈕蓋打開。

3.將加速計(PV-83B)至於振動源上。

4.打開VM-52  power on 至穩定。

5.打開VP-33開始校正，並記錄之。

4.4.3 病媒

一、監測源起及目的

蠅，俗稱蒼蠅，為節肢動物雙翅目中之環列亞目，包含家蠅類果蠅翅蠅舌蠅眼蠅等；根據文獻提及，蠅類會傳播阿米巴赤痢、細菌性赤痢、傷寒、霍亂、蛔蟲病、熱帶梅疹病等多種傳染病，抑或傳染蠅蛆症之腸道疾病造成研生理障礙甚至死亡的危害，因此，蠅類在病媒管制上具有重要性。

在防治蠅類過程中，為評估工作成效，即需提供蠅類之棲群密度，進行前後兩次調查，得以評估其防治成效；而方法中所提密度指標即病媒指數中之蠅指數。

二、監測方法

評估蠅密度係利用史格得蠅格子(Schdder grill)，利用23至34根木條以等距釘於木框，面積依照監測地點為室內或戶外，選擇2.25平方呎或9平方呎大小製作。

史格得蠅格子廣泛被利用且較為速捷可靠，監測時，首先查知蠅類密集之發生處、發生時間，隨後將蠅格子放置於自然誘引物(如糞便、垃圾)上方，蠅類將受驚擾飛離，隨後飛回蠅格子時，計數30秒內停於蠅格子上之蠅數目；此一動作重複3至5次或更多所得數據記取其中3至5次之平均數定為蠅指數。

若監測地點的蠅類多至難以計數，此時需將蠅格子以不同顏色知油漆區分為半，甚至四分、六分之一，隨後將所得數據乘以區分之份數，定為其蠅指數。

三、數值判定

一般而言，蠅指數以小格子測定之室內標準不應超過3，若戶外以大格子測定值則需在20以下；其判定標準如下表：

| 判定結果 | 大格子指數 | 小格子指數 |
| --- | --- | --- |
| 優 | 20以下 | 3以下 |
| 良 | 20-60 | 3-5 |
| 可 | 60-150 | 5-10 |
| 不可 | 150+ | 10+ |

4.4.4 飲用水採樣及樣品運送之品管

一、採樣方式之討論

(一)採樣人員必須對所欲採取樣品之環境背景資料有所了解， 以決定所需要之安全裝備。

(二)收集樣品所用之水龍頭須遠離可能污染之設備如濾網曝氣設備或軟管淨水設備或迴轉或水龍頭。

(三)視取水口是否經常使用決定採樣前排水時間。未經常使用之採樣點儘量不予選取，如無適當地點可供選擇，採樣前必須打開水龍頭排出管線內所沉積之污染物如鐵銹等，排水時間至少五分鐘以上，正式採樣前先採取水樣測定有效餘氯含量予以記錄後，繼續排水20秒以上再採樣分析有效餘氯含量。俟前後兩次有效餘氯測值誤差<15%後才正式進行分析樣品採集採樣未完成前水龍頭不可關掉。

(四)採集區需遠離大量落塵、地面水等可能的污染源。

(五)收集水樣的水龍頭不應接觸到瓶口。

(六)是否須會同自來水單位人員配合進行採樣。

二、採樣用具之準備

(一)依檢測項目決定採樣用具及現場測定儀器,例如測pH值、水溫。

(二)如採深度不同水樣時,攜帶定深採水器。

(三)某些檢驗項目如無法立即分析者，須於現場立刻加入適當保存劑保存之。並依樣品保存方式準備盛裝容器如PE瓶、玻璃瓶、滅菌袋等，防止採樣運送過程之污染情行。

三、用具校正

採樣器材中必須做校正者，則依規定校正 。

四、現場採樣記錄

現場實際操作時，確實填寫水質採樣現場記錄表格如表 4-1並經由採樣組長審核以示負責。

五、樣品運送及接收

樣品依規定保存於適當之容器內再加以運送，各分析項目所使用之容器及保存方法如表4-4。樣品在採樣及運送過程中必須注意樣品完整性及避免污染，故儘可能由採樣人員親自運送及接收，以減少輸送過程中之誤差。

六、樣品之接收，係指採樣人員將樣品攜回檢驗室後，交由檢驗室樣品接收人員之過程此部份必須由現場採樣主管先行審核樣品及記錄，再交由接收人員登錄。

樣品採樣工作

管理控制

樣品保管及運送

樣品標籤

確實填寫監視鏈各式表格

確實填寫現場採樣記錄表

樣品需添加保存試劑及置於攝氏四度保存箱

注意各樣品最長保存期限

準備運送之空白樣品、設備之空白樣品

實驗室分析

（按標準程序操作）

圖 4-1  樣品採集作業流程

表 4-1  空氣採樣前後準備工作檢查表

表 4-2  水質採樣前後準備工作檢查表

表 4-3  噪音振動前後準備工作檢查表

委託廠商

填寫估價單或簽訂合約

業務接洽

同意委託

擬定採樣計劃

現場品管執行

採樣前工作準備

廠商自行送樣

現場採樣

否

樣品運送保存

採樣

QA/QC管制

至制

是

樣品接收、登錄

實驗室分析

分析品管執行

數據驗算

否

分析

QA/QC管制

至制

採樣、分析報告整理

提出報告

圖 4-2  廠商委託作業流程

案件委外檢測

計畫主辦單位

計畫主辦單位

執行檢驗室選擇

.經環署認可檢驗室

.具QA/QC制度

.合格人員

.品保品管規劃書

(視專案所需而定)

完全符合

否

估價

填寫估價單

同意委託

否

簽訂合約書或委託書

計劃執行單位檢測

專案報告彙整

結案

圖 4-3  檢驗室外包案件作業流程

表 4-4  樣品保存方法及期限

| 類 別 | 檢驗項目 | 樣品量(mL) | 盛裝容器 | 保存方法 | 保存 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 質 | pH值 | 300 mL | 玻璃瓶或PE瓶 | 現場測測定 | 立即 測定 |
|  | 水溫 | 1000 mL | 玻璃瓶或PE瓶 | 現場測測定 | 立即 測定 |
|  | 懸浮固體 | 500 mL | 玻璃瓶或PE瓶 | 暗處,4℃冷藏 | 7天 |
|  | 氨氮 | 500 mL | 玻璃瓶或PE瓶 | 加硫酸使水樣pH<2，暗處， 4℃冷藏 | 7天 |
|  | 生化需氧量 | 1000 mL | 玻璃瓶或PE瓶 | 暗處，4℃冷藏 | 48小時 |
|  | 化學需氧量 | 100 mL | 玻璃瓶或PE瓶 | 加硫酸使水樣pH<2,暗處， 4℃冷藏 | 7天 |
|  | 大腸桿菌群 | 300 mL | 無菌袋或經滅菌後之容器 | 每120mL的水樣中加入0.1mL 10% 硫代硫酸鈉4℃冷藏或使用市售滅菌袋(已含硫代硫酸鈉) | 24小時 |
|  | 總菌落數 | 300 mL | 無菌袋或經滅菌後之容器 | 每120mL的水樣中加入0.1mL10% 硫代硫酸鈉4℃冷藏或使用市售滅菌袋(已含硫代硫酸鈉) | 24小時 |
|  | 陰離子界面活性劑 | 250 mL | 玻璃瓶或PE瓶 | 加濃硝酸使水樣之pH值<2(若僅測定溶解的金屬，需於採樣後之刻以0.45 m薄膜過濾後，酸化至pH<2) | 48小時 |
|  | 溶氧 | 300 mL | BOD玻璃瓶 | 採樣後立刻加入1mLMnSO4溶液及1mL鹼性碘化物-疊氮化鈉試劑固定溶氧，儲藏於暗處，現場分析 | 立即分析 |
|  | 導電度 | 500 mL | PE瓶 | 暗處，4℃冷藏 | 24小時 |
|  | 硝酸鹽氮 | 100 mL | 玻璃瓶或PE瓶 | 暗處，4℃冷藏 | 48小時 |
|  | 總油脂 | 1000 mL | 玻璃瓶或PE瓶 | 加硫酸使水樣pH<2，暗處，4℃冷藏 | 28天 |
|  | 酚類 | 1000 mL | 褐色玻璃瓶 | 暗處，4℃冷藏 | 7天 |
|  | 金屬 | 500 mL | 以1+1硝酸洗淨之PE瓶 | 加濃硝酸使水樣之之pH值<2(若僅測定溶解的金屬，需於採樣後之刻以0.45m薄膜過濾後，酸化至pH<2 | 六個月 |
|  | 總汞 | 500 mL | 以1+1硝酸洗淨之褐色玻璃瓶或PE瓶 | 加濃硝酸使水樣之之pH值<2(若僅測定溶解的金屬，需於採樣後之刻以0.45m薄膜過濾後，酸化至pH<2 | 14天 |

表 4-4  樣品保存方法及期限(續1)

| 類 別 | 檢驗項目 | 樣品量(mL) | 盛裝容器 | 保存方法 | 保存 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 質 | 氰化物 | 1000 mL | PE瓶 | 加氫氧化納使水樣之pH>12,4℃冷藏 | 7天 |
|  | 總磷 | 100 mL | PE瓶 | 加濃硝酸使水樣之pH<2,4℃冷藏 | 7天 |
| 進 場 飛 灰 穩 定 化 物 | 總鉻、六價鉻、鉛、總鎘、總汞、銅、總砷、鋅 | 1kg | 玻璃瓶 | 4℃冷藏 | 汞28天、六價鉻1天（完成溶出程序後），其餘重金屬180天（採樣至溶出程序） |
| 空 氣 品 質 | 落塵 | _ | PE瓶 | 暗處4℃冷藏 | 14天 |
|  | 臭味 | 3L | Todlar採樣袋 | 室溫 | 72小時 |
|  | 硫化氫 | _ | 吸附管 | 暗處4℃冷藏 | 7天 |

表 4-5　河川水質採樣至運輸過程中注意事項

| 採 樣 程 序 | 目 的 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
| 水量記錄 | 量度採樣當天之水道流速、水深、寬度。 | 流速測定值必須準確至±0.01m/sec。 |
| 清洗採樣設備 | 洗淨採水器以便採取足夠代表該水層之水樣。 | 用蒸餾水清洗採樣器。 |
| 採樣 | 自水道採取水樣時，應確保水樣化學性質受干擾程度降至最低。 | 再採取對氣體敏感性較高之項目時，如：溶氧，應避免有氣泡殘存。 |
| 過濾及保存 | 欲測定水中溶解物質必須先經過濾，且應儘速於採樣後進行，此步驟可視為樣品保存方法之一。而樣品保存則是為避免水樣再分析前變質（如揮發、反應、吸附、光解等）。 | 依各分析項目添加適當之保存試劑及使用清淨之容器保存樣品。 |
| 現場測定 | 為確保取出樣品為原樣(nitegrity)一些指標於取樣後應儘速分析，如：pH值，電導度，水溫。 | 電導度，pH值及水溫應於現場立即進行分析。 |
| 空白樣品 | 為確保分析結果之正確性，在計畫中所有樣品應有備品，且每次均能有一組空白樣品。 | 運送空白：實驗室準備採樣瓶的同時，以一只採樣瓶裝滿經蒸餾及去離子之純水隨同其他採樣瓶運送至採樣地點。 野外空白：實驗室準備採樣瓶的同時，以一只採樣瓶裝滿經蒸餾及去離子之純水，攜至現場，打開後，再封閉，攜回分析。 |
| 樣品保存與運輸 | 樣品分析前依樣品保存方式，予以保存，俾使化學性質變化減至最小。 | 需遵照環保署所公告之樣品保存方法與時間，在限定時間內將樣品送達實驗室進行分析，並詳載實際樣品保存時間。 |

表 4-6　地下水及自來水採樣至運輸過程中注意事項

| 採 樣 程 序 | 目 的 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
| 水位記錄 | 調查井深並量度抽水前之水位狀況。 | 必須準確至±0.3cm。 |
| 洗井 | 去除井內滯留水，採取代表性水樣。 | 去除約3~5倍井水體積，待洗井參數如：pH值，T℃，E.C.等穩定至±3％。 |
| 採樣 | 在地表或井內採樣，確保水樣的化學性質干擾降至最小。 | 採樣用之抽水機應連續使用，避免造成氣體侵入。另外採樣器具應輕置入井中，避免造成氣泡。 |
| 過濾及保存 | 若測定水中溶解物質必須先經過濾，且應儘速於採樣後進行，此步驟可視為樣品保存方法之一。而樣品保存則是為避免水樣再分析前變質（如揮發、反應、吸附、光解等） | 須過濾者有：微量金屬，無機正負離子。 不須過濾者有：TOC，TOX，VOC及部份經指定之有機物，採樣時須採取複樣以了解儀器精密性。 |
| 現場測定 | 樣品在運送時容易變質之項目，應盡量在現場測定。 | 電導度，pH值及水溫應於現場立即進行分析。 |
| 空白樣品 | 為確保分析結果之正確性，在計畫中所有樣品應有備品，且每次均能有一組空白樣品。 | 運送空白：實驗室準備採樣瓶的同時，以一只採樣瓶裝滿經蒸餾及去離子之純水隨同其他採樣瓶運送至採樣地點。 野外空白：實驗室準備採樣瓶的同時，以一只採樣瓶裝滿經蒸餾及去離子之純水，攜至現場，打開後，再封閉，攜回分析。 |
| 樣品儲存與運送 | 冷藏及保存樣品，避免樣品因儲存時間過久或運送不當，造成品質變化。 | 需遵照環保署所公告之樣品保存方法加以運送及保存。 |

表 4-7　空氣品質採樣至運輸過程中注意事項

| 採 樣 程 序 | 目 的 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
| 現場記錄 | 了解採樣當天現場一些可能造成之干擾。 | 必須將氣象資料，環境異常因子詳加記載。 |
| 穩定/校正 | 確保分析所得之數據十分具有代表性。 | 使用儀器前必須先經過標準氣體校正，及零點校正使正確值至±3％。 |
| 採樣 | 採樣時必須先行開機運轉，避免本身機件之誤差。 | 使用測定前預先開機運轉雉雞現穩定，並測定24小時之值。 |
| 過濾/保存 | 使測定物質之干擾減至最低，並注意現場收集之採樣介質之完整性，避免造成分析上之誤差。 | 例如使用Tedlar採氣袋收集時，必須訪止洩漏及落塵筒之水分補充。其他除硫醇類，臭味及落塵量外，均於現場直接測定。 |
| 現場測定 | 樣品在運送時容易便質之項目，盡量在現場測定。 | 現場測定項目包括：懸浮微粒、硫化氫、氮氧化物、溫度、濕度、甲烷及非甲烷等。 |
| 空白樣品 | 為確保分析結果之正確性，攜回實驗室分析者，應有備品，且每次均有一組空白樣品。 | 運送空白：實驗室準備採樣瓶的同時，以一只採樣瓶裝滿經蒸餾及去離子之純水隨同其他採樣瓶運送至採樣地點。 野外空白：實驗室準備採樣瓶的同時，以一只採樣瓶裝滿經蒸餾及去離子之純水，攜至現場，打開後，再封閉，攜回分析。 |
| 儲存/運送 | 避免樣品因儲存時間過久或運送不當，造成品質變化。 | 需遵照環保署所公告之樣品保存方法加以運送及保存，並注意密封時之完整性。 |

表 4-8　噪音振動監測過程中注意事項

| 採 樣 程 序 | 目 的 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
| 器材清點 | 確保器材設備之完整性。 | 填寫儀器採樣清單。 |
| 確定音位校正有效期 | 保證監測數據標準可追溯性。 | 檢查儀器校正資料。 |
| 現場架設 | 完成設備組裝。 | 1.依現勘選定之測點進行監測，並依噪音及振動之規定來架設。 2.街上電源將噪音計調整高度至1.5~2.0M。 |
| 電子式校正 | 確保器材之穩定性。 | 利用及內設電子訊號，由內部資料蒐集系統獨取反應值，讀值應在94±0.7dB及110±0.7dB。 |
| 儀器設定 | 依計畫需求設定資料輸出模式。 | 噪音及振動採用印表機列印，每一小時讀取一筆資料。 |
| 現場測定 | 確定資料正常運作蒐集。 | 24小時監測應自零時開始。 |

表 4-9　進場飛灰穩定化物採樣至運輸過程中注意事項

| 採 樣 程 序 | 目 的 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
| 飛灰穩定化物混合及採樣 | 採取代表性飛灰穩定化物。 | 1.飛灰穩定化物混合均勻。 2.去除鐵片等不代表性飛灰穩定化物。 3.四分法採樣，至飛灰固化物量為0.1m3即為待測樣品。 |
| 儲存及運送 | 避免樣品受污染。 | 樣品密封，依環保署公告之樣品保存方法保存。 |