第五章　樣品管制

樣品管制應包含自樣品採集﹑輸送﹑接收再到樣品之保存及銷毀，因此為了取得代表性之樣品，避免採集後樣品受污染，增加實驗分析之可信賴度，那麼確實做好樣品管制工作便是一重要之程序。

5.1 樣品之採集

一、樣品採集前，須先收集各相關種資料，擬訂調查計劃，此調查計劃內容應包括：

| (1)調查區域範圍 | (2)採樣地點 |
| --- | --- |
| (3)採樣次數 | (4)採樣時間 |
| (5)樣品分析項目 | (6)採樣量 |
| (7)樣品檢驗方法 | (8)採樣時之人員編排﹑交通﹑ 儀器﹑樣品運輸記錄等。 |

二、採樣時，應先準備好各種適當之採樣瓶

三、試樣採集時必須詳加登記採集時之各項自然環境條件，並立即編號，按規定以現場分析，或帶回實驗室保存。

四、一般而言水質檢驗各檢驗項目其各採水樣量約為2公升，空氣樣品則至少需到公告方法之最小體積量，如做某些特殊項目，可酌增其量。

五、採樣時須注意獲得具代表性之樣品，並避免被污染之可能。在取樣前要用擬採用之水樣洗滌二﹑三遍。

5.2 樣品之輸送

一、樣品標示

採樣員完成採樣後，在樣品收集瓶（或採樣瓶）貼上標籤，並按檢驗室編碼格式標示現場編號並紀錄採樣時間及採樣員。

二、樣品瓶簽封

樣品收集瓶（或採樣瓶）編碼後，採樣員確認密封良好，即貼上封條，並簽名負責。

三、樣品輸送

樣品可能以郵寄﹑托運或取樣者直接送回檢驗室，送交樣品管理員，送樣者須簽名負責。

5.3 樣品之接收

樣品接收員在樣品接收時，必須檢查下列項目：

一、樣品是否密封，封條是否完整。

二、樣品接收時是否有破損現象。

三、盛裝樣品之容器（塑膠瓶﹑玻璃瓶等）是否適當。

四、樣品體積或外形。

五、樣品保存方法（室溫或4C冷藏，是否添加保存劑）。

六、樣品瓶上貼示標籤是否與文件吻合。

樣品檢查後，應由樣品管理員在樣品總登錄表上核對各種資料並簽名以示負責。

5.4 樣品之保存

當樣品接收與登錄工作完成後，樣品管理員則依樣品性質﹑檢驗項目，採用不同貯存方法，樣品依規定保存於適當之容器內再加以運送，各分析項目所使用之容器及保存方法詳如表4-4。

5.5 樣品銷毀

樣品於分析後保存一個月後銷毀，由樣品管理員負責銷毀工作，銷毀時將銷毀之樣品資料登錄於銷毀記錄表。

5.6 空氣樣品管制

影響周界空氣品質監測數據準確度及精確度之因素極為繁雜，必 須建立一套適當之品保/品管作業，並確實實施方能維持數據品質。

5.6.1 監測前工作

監測前之品管作業包括監測點之踏勘，待確認地點後開始進行監測儀器架設、預防性維護與儀器校正等工作，另外對於監測過程所使用的標準氣體之可追溯性亦必須列入檢查，避免因氣體過期，造成監測數據無法使用。

(一)	監測點踏勘

瞭解委託業者之監測需求後，必須在進行監測前至少做一次行前踏勘，就監測點附近之地理位置，及實際監測點詳細勘察，以使監測點更具代表性，更可使監測工作更確實、迅速、安全。以下為監測點選定之注意事項：

1.為求監測站之進氣角度良好，測站應選擇在空曠地點，儘可能遠離建築物及樹木。

2.遠離交通要道位置，以免受交通工具所排放之污染物影響。

3.電源之尋找及容量應符合需求。

4.監測點附近不應有大型工作母機。

(二)	儀器架設

於地點選定後，正式監測之前，可根據廠商實際監測項目進行儀器架設工作，包括空氣品質分析儀，噪音/振動計及氣象監測器。監測儀器架設流程如圖5-1。

(三)	儀器之預防性維護

監測儀器架設完成後，即開始進行儀器之預防性維護工作。包括：

1.測量電源（電壓及電流）。

2.更換消耗性材料。

3.作儀器動態之檢查。

4.暖機。

5.校正器作流量檢查。

(四)	儀器多點校正

於預防性維護工作後，開始多點校正，並將結果填於檢查表上。

1.儀器先行保養及校正後再實施儀器之多點校正。

2.將校正值與儀器讀值及兩者之差值列於表上。

3.計算線性迴歸值，並求出斜率、截距及迴歸係數。

(五)	檢查標準氣體可追溯性

可追溯性是將一級標準品之準確度或可信度轉移到現場可使用之標準品上之程序，用以得到CO、SO2、NO2等校正濃度之氣體標準品（壓縮氣體鋼瓶），且必須是經由與『NIST』-SRM比較過而得到證實之工作標準品。

此外，必須注意標準氣體鋼瓶使用期限與鋼瓶氣體成分。一般使用期限為一年，超過使用期限則必須更換鋼瓶。

5.6.2 監測中工作

監測中必須定期巡視監測儀器，是否需要更換零件、耗材等，並設定固定時間使儀器每日進行零點/高幅檢查，此外必須進行監測過程中所可能發生之各種異常狀況之確認與處理，以確保監測品質。

(一)	零點/高幅檢查

空氣分析儀器需於監測過程中進行每日零點/高幅自動檢查，並記錄於表上。當零點/高幅之漂移超出範圍時，則自此刻回溯至最近有效監測的時間內之所有測值均視為”無效”。

(二)	日檢

監測人員於監測期間需每日檢查監測儀器與監測車，有無發生斷電、儀器故障等異常狀況或需要更換零件耗材，並檢查當日之監測數據有無缺失或遺漏之處。

(三)	異常狀況處理

監測點附近若有異於平常之活動發生，則其結果可能影響監測數據，故需記錄發生始末時間及說明。

5.6.3 監測後工作

監測完畢後，工作人員必須再次檢查儀器之零點/高幅偏移情況，然後蒐集與彙整所有監測數據，包括原始監測數據以及所有記錄文件。

(一)	零點/高幅檢查

監測完後需再作一次零點/高幅檢查之目的，在於確定整個監測過程所蒐集之數據是有效。

(二)	數據蒐集

監測人員必須由數據蒐集器或記錄紙取得數據原始記錄，每日零點/高幅校正資料，並檢閱各種相關之記錄表格，彙整帶回實驗室，並由主管審閱以示負責。

(三)	移機

監測完畢後需將氣象儀器設備之採樣管拆卸下來，固定放置於監測車內，避免因監測車移動過程產生之搖晃使儀器掉落損壞。

(四)	文件維護及管制

於監測過程中所填寫之每一種記錄表格均需詳細檢閱有無遺漏之處，並彙整為同一檔案妥善保存，供必要時或日後參閱。

準備監測儀器

選定架設地點

採樣口架設

電源及訊號線連接

暖機

風向計調整

測試

選定架設地點

開始監測

開始測試

採樣口架設

電源及訊號線連接

裝置氣體鋼瓶

測試

多點校正

暖機

氣象儀器

空氣品質分析儀/

噪音振動計

圖 5-1  監測儀器架設流程