第六章　校正程序及頻率

6.1 說明

校正之目的是為了確保監測結果之準確性，通常於下列四種情形下，監測設備應進行校正工作：(1)儀器有漂移﹑老化﹑劣化等現象；(2)儀器故障損壤經修復後重新校正；(3)新出廠之監測儀器需作校正；(4)例行定期校正。

本案依據廠商提供之操作手冊規定，就儀器名稱、測試項目、頻率、一般程序等製作儀器校正及維護保養日程表，除每工作日校正及維護由當日檢驗室巡查人員負責外，另有責任區域負責人每週維護，其餘均由各該儀器保管負責人按期確實測試，並將各測試結果詳實記錄，以確保儀器正常使用。本計畫各項監測工作有關之儀器設備之種類、型號及校正方法與頻率，詳列如表6-1所示。

表 6-1  實驗室重要儀器校正及維護保養日程表

| 儀器名稱 | 校正方法及測漏 | 校正頻率 | 校正人員 | 檢測項目 | 校正記錄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析天平 | 國家標準度量衡校正 | 每年 | 工研院 量測中心 | 空氣、水質及廢棄物檢測 | 量測中心 校正報告 天平校正 記錄本 |
|  | (1)內部校正:儀器自動設定校正 (2)外部校正:以1g及100g砝碼校正 (容許誤差:±0.1g) | 開機前 | 開機者 |  |  |
| 上皿天秤 | 國家標準度量衡校正 | 每年 | 工研院 量測中心 | 空氣及水質檢測 | 量測中心 校正報告 |
|  | 外部校正:1kg砝碼校正 (容許誤差:1000±0.1g) | 開機前 | 開機者 |  | 天秤校正 記錄本 |
| 分析滴定計 | (重量法)儀器商攜回校正(Merck) | 不定期 | 儀器商 | 空氣及水質檢測 測量氣體溫度、空氣檢測 | 儀器商校正 rawdata |
| UV-VIS 光譜儀 | 操作紫外光可見光譜Mode 0第5個功能測試波長485.8nm及656nm其應具有最大吸收，測試時，設定之波長分為λS=490nm，λE=480nm，A=0.6~-0.1及λS=660nm，λE=650nm當波長範圍在486.0±0.5nm及656.1±0.5nm時，表示D2燈正常操作紫外光可見光譜Mode 2，設定λS=1100nm，λE=200nm，A=0.01~-0.01當圖形之雜訊在±0.002A時，表基準線正常 | 每月 | 負責人 | 空氣、水質及廢棄物檢測 | UV-VIS 校正記錄本 |
| 溫度計 | 國家標準度量衡校正 | 購入一套標準溫度計 | 工研院 量測中心 | 空氣及水質檢測 | 量測中心 校正報告 |
|  | 以國家標準度量衡校正之溫度計校正 | 購入時 | 負責人 |  | 校正記錄本 |
| AA(原子吸收光譜儀)(AAS-5100) | 廠商依合約內容校正 (1)光學部份 (2)氣體燃燒控制部份 (3)電子電路部份 (4)靜態系統測試(5)標準品測試 | 每季 | 儀器商 | 重金屬 (空氣、水質及廢棄物檢測) | 儀器廠商 校正報告 |
|  | (1)標準品測試 (2)靈敏度及波長調整 | 使用前 | 使用者 |  | AA校正 記錄本 |
| pH meter | 以二種不同緩衝溶液校正 校正值:目標值±0.1 | 使用前 | 使用者 | 酸鹼值(水質及空氣檢測) | pH校正 記錄本 |

表 6-1  實驗室重要儀器校正及維護保養日程表(續1)

| 儀器名稱 | 校正方法及測漏 | 校正頻率 | 校正人員 | 檢測項目 | 校正記錄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 細菌恒溫培養箱 | 使用校正過的溫度計，溫度保持35℃±1.0℃ | 使用前 | 使用者 | 水中細菌數 | 細菌恒溫 箱記錄本 |
| 比導電度計 | 以KCl配製適當溶液校正 校正值:目標值±0.2 | 使用前 | 使用者 | 比導電度(水質及空氣檢測) | 比導電度 校正記錄本 |
| BOD恒溫培養箱 | 使用校正過的溫度計，溫度保持20.0℃±1℃ | 使用前 | 使用者 | 水中BOD | BOD恒溫 箱記錄本 |
| 烘箱 | 校正過之溫度計，置於砂盤中校正 校正值:目標值±5℃ | 每月 | 負責人 | 空氣及水質檢測 | 烘箱校正 記錄本 |
| 純水製造機 | 指示值:18.3±0.5MΩ.cm 並測其導電度:<1μs/cm | 每日使用前 | 值日生 | 空氣及水質檢測 | 純水製造 記錄本 |
| 蒸餾水製造機 | 以軟、硬水指示劑之(指示劑:EBT) | 每日 | 值日生 | 空氣、水質及廢棄物檢測 | 純水製造 記錄本 |
| 冰箱(標準品存放處) | 使用經校正過的溫度計，刻度低於1℃ 溫度保持1℃~5℃±1℃內 | 每日 | 值日生 | 空氣、水質及廢棄物檢測 | 冰箱 記錄本 |
| 樣品貯存冷藏庫 | 使用經校正過的溫度計，刻度低於1℃ 溫度保持1℃~5℃±1℃內 | 每日 | 值日生 | 空氣及水質檢測 | 待測or已測樣品貯存處記錄本 |
| High- Volume | 流速校正，水柱壓力計測試 | 採樣前 | 採樣員 | TSP、周界鉛及鎘 | TSP現場 採樣記錄 |
| 懸浮微粒測定儀 | 1.測漏 2.單點校正 | 每三個月 | 儀器商 | 周界懸浮微粒(PM10) | 維修記錄 校正記錄本 |
| 噪音 | - 音位校正:容許誤差值±0.5dB - 內部校正:94±1dB | 使用前後 | 儀器保管人 | 噪音 | 校正記錄本 |
| 振動 | - 振動輸入校正:容許誤差值±0.5dB - 內部校正:97±0.5dB | 使用前後 | 儀器保管人 | 振動 | 校正記錄本 |